Talos 120kV  电镜操作步骤

- 检查电镜

- 确保冷阱液氮量足够，且液氮冷却超过半小时，方可开始实验；

- 用户按时刷卡上机，检查电镜状态是否正常：检查真空状态是否正常；检查高压是否开启且为120kV；检查物镜光阑（objective）是否撤出；检查镜筒阀门（Col.Valves为黄色）是否已经关闭；检查样品台位置是否归零，荧光屏是否打开（Insert Screen）。

- 确认灯丝(Flament)是否打开，若没有打开，需要打开灯丝，并等待10min待灯丝稳定后(Emission stable)，方可进行其他步骤

- 上样

- 用银针将样品杆前段弹片打开，镊子将铜网夹至中央，轻轻合上弹片并敲打几下样品杆，确认铜网被夹住且没有晃动；

- 插入样品杆，等待加速器加速至100%，且抽真空一分钟倒计时结束后，旋转样品杆完全插入电镜，等Col.Valves数字变黑，方可开阀;

- 点击下方single tilt按钮，方可移动样品位置;

- 观察及拍摄

- 在低倍下找到合适视野后，放大倍数至M1250x，调节z high;

- 旋转magnification调节放大倍数，旋转intensity调节光源亮度，旋转操作台左边圆球调节光源位置；

- 插入物镜光阑，摇动摇杆找到理想的拍摄位置后，点击search-add 添加位置坐标；

- 调节合适的放大倍数，调节光源至中间，调节光强度Screen Current 至0.8nA左右（不可超过1.0 nA），方可点击Insert Screen将荧光屏抬起，点击CCD选项卡中的search观察，旋转focus上半部分按钮调节焦距；

- Focus旋钮分为上下两部分，上半部分为细调，下半部分调节focus力度（Focus step）, Focus step越大，调节幅度越大，为粗调，Focus step越小，调节越精细，一般低倍调至5-6，高倍调至2-3；

- 点击CCD选项卡中Acquire进行拍照，待图像出现后，点击search，点击保存的其他位置go，继续拍照；

- 如要调节放大倍数，务必先点击Insert Screen将荧光屏放下后，再重复步骤9

- 拍照时注意照片数量，在底部存储条满之前（大约20张左右）及时保存照片，不然会卡

- 数据保存及下样

- 拍摄结束后，点击Insert Screen放下荧光屏，点击holder将样品位置居中，点击delete all清楚保存的位置和观察轨迹，点击objective撤出物镜光阑，关闭阀门Col.Valves，拔出样品杆；

- 在拍完的图片上右击，点击export data,选择保存路径和文件夹，选择保存格式（.tif or .jpg，有无标尺），编辑图片名称（放大倍数，样品名称，图片编号等信息）保存。

- 保存位置在z盘，DATA—CCEM-2025文件夹中，新建当天日期文件夹，自己名称文件夹，并将图片保存其中。

- 测试完毕后，若半小时内无其他人拍照，需及时关闭灯丝。

- 可选用邮件，或者upload软件上传数据，也可在中心购买光盘拷数据，严禁使用U盘或移动硬盘拷数据，数据只保留3个月，请及时拷贝测试结果；

- 测试结束后需在纸质版和电脑excel上登记测试相关信息，不按时登记将视情节严重停做实验。

注意：

- 严禁擅自操作未授权功能

- 如遇故障先点击CCD-blank，关闭Col.Valves阀门，然后立即找电镜管理员排查故障

- 实验中如发现任何异常或不懂，不会操作的地方，应及时联系管理员询问，严禁擅自处理或隐瞒！

此方法仅供参考，不会操作的同学也能预约仪器，老师会指导你怎么使用的